1. 기자재 크기 및 수량은 미정임

2. 건축관련 사항은 실시설계 협의예정 사항임으로 참고요망

1. 주요실별 설계지침

가. 건축분야

해수자원화 전력시스템 연구센터(지상 1층)

1-1) 해수탱크실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
해수 탱크실	2	25m2	1	25m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
해수 탱크	5,000	5,000	2,000	1	4	유속관리, 항온, 항습, 항균 시스템 및 빛 차단
수중 펌프	50	50	50	4	0.1	해수 공급용
압력 펌프	50	50	50	4	0.1	탱크 내 유속관리용
냉각 펌프	50	50	50	4	0.1	해수 온도유지용
살균 장치	50	50	50	4	0.1	해수 살균용
해수 필터	50	50	50	4	0.1	해수 주입부 필터용
파 이 프	5,000	50	50	4	0.01	탱크내 해수 공급용
호 스	5,000	50	50	4	0.01	탱크내 해수 공급용

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,500	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 해수 탱크와 연계된 유속관리, 항온, 항균 시스템 - 해수 탱크 내 이온농도 모니터링 시스템 필요 - 해수탱크 내부로 직사광선(햇빛) 차단 - 해수 주입구 필터링 시스템 필요 - 해수로 인한 부식을 방지하는 소재의 탱크 - 미끄러움 방지 바닥재

1-2) 수조실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
수조실	2	25m2	1	25m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
해양공학수조 (small)	1,000	1,000	1,000	2	0.1	해수전지 모듈 테스트용
해양공학수조 (medium)	1,500	1,500	1,000	1	0.2	해수전지 모듈 테스트용
해양공학수조 (Large)	2,500	2,500	1,000	1	0.5	해수전지 모듈 테스트용
수중 펌프	50	50	50	4	0.1	탱크 내 해수 공급/배출용
파도 발생기	50	50	50	4	0.1	수조 내 파도 발생용
파 이 프	5,000	50	50	4	0.01	탱크 내 해수 공급/배출용
호 스	5,000	50	50	4	0.01	탱크 내 해수 공급/배출용

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,500	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 수조 내 항온, 항균 시스템 필요 - 해수로 인한 부식을 방지하는 소재의 해양공학수조 - 해양공학수조 내 이온농도 모니터링 시스템 필요 - 실제 해수 조건과 비슷한 수조 환경 조성 필요 (파도 발생기, 조수 간만의 차이 유지) - 미끄러움 방지 바닥재

1-3) 습식실험실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
습식실험실	30명	200㎡	1	200㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
글로브 박스(2인용)	2,200	760	890	2	0.7	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
글로브 박스(1.5인용)	1,800	760	890	2	0.6	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
글로브 박스(1인용)	1,200	760	890	1	0.5	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
Furnace	400	500	500	6	0.03	고체전해질 합성용
Tube furnace	900	600	500	1	0.03	고체전해질 합성용
충방전 실험 데스크	1,300	750	1,600	4	0.07	셀 테스트용
충방전기	300	500	200	24	0.02	Wonatech, 단셀 테스트용
	450	450	200	3	0.03	Wonatech, 모듈 테스트용
	450	450	200	2	0.03	Biologic, 모듈 테스트용
건조 오븐	650	700	800	3	0.03	샘플, 초자 건조용
진공 건조 오븐	600	500	500	2	0.02	샘플 보관용
Mini-spray dryer	700	500	1,100	1	0.05	고체 전해질 합성용
연마기	400	600	300	2	0.03	고체 전해질 연마용
원심분리기	400	450	800	1	0.073	샘플 합성용
프레스기	500	400	700	2	0.1	펠렛 제작용
플레터너리 볼밀기	350	500	400	1	0.063	고체 전해질 합성용
데시케이터	600	500	700	2	0.01	샘플 보관용
	400	400	500	5	0.005
	400	410	500	5	0.005
VSP-300 Multi potentiostat set	600	600	200	1	0.03	전기화학 테스트용
Solar simulator	1,100	700	700	1	0.05	전기화학 테스트용
Seawater battery pilot machine	2,500	500	1,400	1	1	해수전지 셀 제작용
Biologic 충방전 Booster	800	500	800	1	0.03	모듈 셀 테스트용
직류티그 용접기	260	360	500	1	0.05	셀 제작용
셀 테스트 Furnace	400	600	600	5	0.03	고온 셀 테스트용
Furnace 거치대	1,400	700	2,500	1	0.03	Furnace 거치용
시약 냉장고	900	500	1,800	1	0.03	시약 보관용
위험물 보관함	1,100	500	1,700	1	0.02	시약 보관용
증류수기	300	500	500	1	0.02
시약장	1,500	600	2,200	2	0.02	시약 보관용
밀도측정기	250	300	400	1	0.01	펠렛 밀도 측정용
소니케이터	250	300	300	1	0.01
Pt sputter	500	500	300	1	0.03	고체 전해질 테스트용
UTM	700	700	1,500	1	0.15	물리 강도 테스트용
흄후드	1,500	900	2,200	8	0.7
전자저울				5
Hot plate				12

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	60
의자	교내 실험실 의자			60
약품장	800	300	2,000	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	싱크대 총 6대 설치 요망 (폐수 싱크 1대 포함) - 글러브 박스용 배기 라인 설치 필요 - 충방전기, 글러브 박스에 비상발전 연결 필요 - Furnace 용 3상 전원(380V) 필요 (1개) - Furnace, 용접기 주변 국소 배기 필요 - 별도 유틸리티 라인(Air, N2) 필요 (Spray-dryer 용) (2개) - 흄후드 내부 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대당 220V 전원 라인 필요 - 항온(20~25°C) 시스템 필요

1-4) 드라이룸

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
드라이룸	5명	74㎡	1	74㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
진공오븐	600	500	500	2	0.02	현재 보유 장비
데시케이터	400	400	400	2	0.01	〃
오븐	800	700	700	1	0.04	〃
Thinky mixer	200	250	200	1	0.015	〃
프레스기	400	350	700	1	0.05	〃
Rolling 기	1,200	600	500	1	0.085	〃
Mini-ball milling기	300	200	200	1	0.01	〃
연마기	200	300	200	1	0.03	〃
전자저울	200	300	300	1	0.005	〃
코인셀 실링기	300	400	400	1	0.05	〃
닥터블레이드	700	400	300	1	0.03	〃
파우치셀 실링기	500	500	1,000	1	0.07	도입 예정 장비
진공 포장기	500	500	500	1	0.05	〃

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
단면 실험대	1,800	750	800	8
의자	교내 실험실 의자			5

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온, 항습 시스템(25°C, 노점온도 –60°C 이하) - 온도, 습도 모니터링 시스템 필요 - 비상시, 작동할 수 있는 보조 전원 필요(비상전력) - 드라이룸 내부 220V 전원 필요(4개 이상) - 내부 소화 장비 필요(분말 분사 소화)

1-5) 대학원생실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
대학원생실	20명	100㎡	1	100㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
해당없음

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	20
사무용 의자	교내규격			20
5단 책장	교내규격			10
회의용 탁자	교내규격			3

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 마감

1-6) 홍보관

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
홍보관	8명	100㎡	1	100㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
원자력 발전소 모형
홍보패널
DID

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
전시품 수납장	교내 규격
전시대	교내 규격

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 마감

1-7) 행정실/문서고

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
행정실/문서고	5	72m2	1	72m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	5
사무용 의자	교내 기준			5
5단 책장	교내 기준			3
서랍장	교내 기준			3
회의용 테이블	교내 기준			1
회의용 의자	교내 기준			5
문서보관장	교내기준			20

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 마감 - 문서고/행정실 공간 분리

1-8) 강의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
세미나실(대)	50	100m²	1	100m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	60
테 이 블	교내기준	30
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1
무 대	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 음향실, 준비실, 탕비실 필요 - 바닥재 카페트 시공 - 현수막 걸이대 필요 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대

1-9) 센터장실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
센터장실	3	30m²	1	30m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
책상	교내기준	1
의자	교내기준	1
서랍장	교내기준	1
책장	교내기준	3
소파	교내기준	7

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 업무공간, 접견공간 간이 분리 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치

1-11) 산학협력실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
산학협력실	3	24.5m²	2	49m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
책상	교내기준	3
의자	교내기준	3
서랍장	교내기준	3
책장	교내기준	3
회의테이블	교내기준	1
회의용 의자	교내기준	3

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 전동 스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대

해수자원화 전력시스템 연구센터(지상 2층)

2-1) 습식실험실 (1) - 일반 분석실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
습식실험실(1)	15명	150㎡	1	150㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
글로브 박스 (2인용)	2,900	760	890	1	0.7	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
글로브 박스 (1.5인용)	1,800	760	890	2	0.6	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
글로브 박스 (1인용)	1,200	760	890	1	0.5	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
오일 펌프	470	150	350	5	0.03	글로브박스용 펌프
Tube furnace	1300	850	800	1	0.1	양극 열처리용
	1400	1000	850	1	0.1	양극 열처리용
가스 캐비넷(H2, CH4)	800	680	2350	1	0.2	위험가스 고정 및 누출 감지용
가스 캐비넷 (혼합가스, Ar)	600	1200	1550	2	0.03	가스 고정용
위험물 보관함	600	350	450	1	0.1	시약 보관용
소니케이터	490	380	300	1	0.01	샘플 분산 및 소자 세척용
데시케이터	300	380	645	1	0.01	시약 보관용
건조 오븐	680	640	980	3	0.1	샘플 및 초자 건조용
진공 건조 오븐	385	320	620	1	0.03	샘플 보관 및 건조용
스핀 코터	370	280	320	1	0.01	샘플 스핀코팅용
Rotary Jet Spinning	660	660	1250	1	0.1
전자저울	320	200	290	1	0.005
핫플레이트				2
BET	650	680	1020	1	0.12	샘플 표면적 측정용
O2 plasma	580	610	340	1	0.05	샘플 표면 처리
UV-ozone 처리기	250	250	320	1	0.03	샘플 표면 처리
Linkam heating stage	200	440	100	1	0.005
Ferroelectric tester	350	700	100	1	0.03
흄후드	2,400	800	2,200	6
	1,200	800	2,200	2
워크인 후드				2
암후드				6

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	24
의자	교내 실험실 의자			60
약품장	800	300	2,000	2
싱크대	1,500	650	800	6

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 싱크대 총 6대 설치 요망 - 글러브 박스용 배기 라인 설치 필요 - 글러브 박스에 보조 전원 (비상전력) 설치 필요 - 흄후드 내부 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대당 220V 전원 라인 필요 - 항온(22~25°C) 시스템 필요 - 별도 유틸리티 라인(N2) 필요 (2개) 워크인후드 2개 설치 필요 암후드 6개 설치 필요

2-2) 특수 분석실 (1) 실시간 가스 분석실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
실시간 가스 분석실	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
실시간 가스 분석 시스템 (DEMS)	1,700	600	1,720	1	0.4	해수배터리 충방전시 발생하는 가스 분석용
드라이 펌프	400	250	340	4	0.025	DEMS용 펌프
UPS	170	450	225	4	0.1	DEMS용 UPS
암후드				1

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (25°C, 20~30%) 암실 - DEMS용 배기 라인 설치 필요 DEMS 별도의 차단기 필요 - 비상시 항온·항습 유지용 보조 전원 (비상전력) 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (4개 이상)

2-3) 특수 분석실 (2) 전극 제조실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
전극 제조실	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
Thinky mixer	300	340	380	1	0.015	전극 슬러리 제조용
진공 오븐	470	580	760	1	0.02	전극 건조용
오일 펌프	470	150	350	1	0.03	진공 오븐용 펌프
롤링 프레스	800	700	1300	1	0.085	전극 압착용
데시케이터	300	380	645	1	0.01	시약 및 샘플 보관용
전자 저울	320	200	290	1	0.005	시약 및 샘플 계량용
바 코팅기	540	340	240	1	0.02	슬러리 코팅용
Mini-ball milling	300	200	200	1	0.01	샘플 분쇄용
암후드				2

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (25°C, 20~30%) 암실 - 온도, 습도 모니터링 시스템 필요 - 진공 오븐용 배기 라인 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (4개 이상)

2-4) 특수 분석실 (3) 특수 전기화학 분석실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
특수 전기화학 분석실	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
Probe station	1,000	1,000	1,500	1	0.12	Wafer 저항 측정
Keithley 4200	500	750	250	1	0.05	I-V 측정

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	1
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (25°C, 20~30%) 암실 - 비상시 항온·항습 유지용 보조 전원 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (4개 이상) 실험대 220V 전원 공급 필요

2-5) 특수 분석실 (4) 전해액 제조 및 분석실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
항온·항습실	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
글러브 박스 (1.5인용)	1,800	760	890	1	0.6	샘플 보관 및 전해액 제작용
Karl Fischer	500	300	900	1	0.02	전해액 수분 함량 측정용
가스 캐비넷 (혼합가스, Ar)	800	680	2,350	1	0.03

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	1
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (25°C, 20~30%) 암실 - 비상시 항온·항습 유지용 보조 전원 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (2개 이상) 실험대 220V 전원 공급 필요

2-6) 충·방전실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
충방전실	6명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
충·방전기	350	330	85	5	0.02	Wonatech 단일채널 (8채널)
	550	450	250	2	0.03	Wonatech 멀티채널 (32채널)
Biologic Potentiostat	430	340	95	1	0.0075	VSP-300 Multi potentiostat, EIS 측정용 (5채널)
드라이 오븐	680	640	980	1	0.06	고온 셀 테스트용
인큐베이터	665	810	1700	1	0.145	충방전 시 셀 온도 유지용
암후드				1

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (22 ~ 25°C, 20~30%) 암실 - 온도, 습도 모니터링 시스템 필요 - 진공 오븐용 배기 라인 설치 필요 실험대마다 220V 전원 공급 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (5개 이상)

2-7) 습실 실험실 (2) - 재료 준비실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
재료 준비실	15명	150㎡	1	150㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
글로브 박스(1.5인용)	1,800	760	890	3	0.6	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
글로브 박스(1인용)	1,200	760	890	1	0.5	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
오일 펌프	470	150	350	4	0.03	글로브박스용 펌프
간이 글로브박스(1인용)	1200	540	550	1	0.05
가스 캐비넷 (혼합가스, Ar)	600	1200	1550	2	0.03	가스 고정용
위험물 보관함	600	350	450	1	0.1	시약 보관용
Dry oven	660	600	870	3	0.06	샘플 및 초자 건조용
흄후드	2,400	800	2,200	6
	1,200	800	2,200	2
워크인 후드				2
암후드				6

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	24
의자	교내 실험실 의자			60
약품장	800	300	2,000	2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 싱크대 총 6대 설치 요망 - 글러브 박스용 배기 라인 설치 필요 - 글러브 박스에 보조 전원 장비 설치 필요 - 흄후드 내부 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대당 220V 전원 라인 필요 - 항온(22~25°C, 20~30%) 시스템 필요 - 별도 유틸리티 라인(N2) 필요 (Spray-dryer 용) (2개) 워크인후드 설치 필요, 테이블마다 암후드 설치 필요

2-8) 교수연구실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
교수연구실	2명	24㎡	2	48㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
사무용 책상	교내 기준	1
사무용 의자	교내 기준	1
5단 책장	교내 기준	1
회의용 탁자	교내 기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치

2-9) 연구교수실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
연구교수실	2	24m2	1	24m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2
5단 책장	교내 기준			3
서랍장	교내 기준			2
회의용 테이블	교내 기준			1
회의용 의자	교내 기준			2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공

2-10) 강의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
강의실	30	66m²	1	66m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	30
테 이 블	교내기준	15
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치

2-11) 소회의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소회의실	8	26m²	2	52m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 테이블	교내기준	2
회의용 의자	교내기준	10
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치

2-12) 대학원생실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
대학원생실	20	70m²	2	140m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
연구용 PC				20

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	40
테 이 블	교내기준	20
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공

2-13) 휴게실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
휴게실	10명	45㎡	1	45㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테이블	교내규격	20
소파	교내규격	4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공 - 탕비실 필요(싱크대 외)

3. 해수자원화 전력시스템 연구센터(지상 3층)

3-1) 습식실험실 (1) - 소재 합성 및 분석실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
습식실험실(1)	15명	150㎡	1	150㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
글로브 박스 (1.5인용)	1,980	760	840	3	0.6	Na metal 및 전해액 보관, 셀제작 용
흄후드	2,400	800	2,200	8		고분자, 유기 합성
오일 펌프	470	150	350	8	0.03	글로브박스 및 기타
가스 캐비넷 (혼합가스, Ar, O2)	600	1200	1550	4	0.03	가스 고정용
위험물 보관함	600	350	450	2	0.1	시약 보관용
소니케이터	490	380	300	1	0.01	샘플 분산 및 소자 세척용
데시케이터	300	380	645	1+1	0.01	시약 보관용
컨벡션 오븐	680	640	980	1+2	0.1	샘플 및 초자 건조용
진공 건조 오븐	385	320	620	2+1	0.03	샘플 보관 및 건조용
스핀 코터	370	280	320	1	0.01	샘플 스핀코팅용
냉장고	1,500	750	1,800	1	0.2	시약보관용
회전증발기	-	-	-	1+1		소재 합성용
UTM	1,500	1,000	1,500	1	0.20	소재 분석용
GPC	1,500	1,000	1,300	1	0.10	소재 분석용
TGA	1,000	750	500	1	0.10	소재 분석용
DSC	1,000	750	500	1	0.10	소재 분석용
TMA	800	800	1,200	1	0.10	소재 분석용
Rheometer	950	750	500	1	0.10	소재 분석용
워크인 후드				2
암후드				6

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	24
의자	교내 실험실 의자			60
약품장	800	300	2,000	2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 싱크대 총 6대 설치 요망 - 글러브 박스용 배기 라인 설치 필요 - 글러브 박스에 보조 전원 장비 설치 필요 - 흄후드 내부 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대당 220V 전원 라인 필요 - 항온(22~25°C, 20~30%) 시스템 필요 - 별도 유틸리티 라인(N2) 필요 (2개) 워크인후드 2개 설치 필요 암후드 6개 설치 필요

3-2) 특수 분석실 (1) SFA2000 - A

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
특수 분석실(1)	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
표면힘장치 (SFA2000) +내진테이블	1,800	600	1,720	1	0.5	표면/계면 분자적 접착력 측정
책상	1,200	500	650	2	0.03	부가장치 거치용

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
의자	교내 실험실 의자	3

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (23°C, 20~30%) - 온도 편차 ± 0.2°C 유지 - 온도 조절 18°C ~ 30°C 가능 암실 흡음제 사용 - 비상시 항온·항습 유지용 보조 전원 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (8개 이상) N2, Vacuun 라인 필요 무진동

3-3) 특수 분석실 (2) SFA2000 - B

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
특수 분석실(2)	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
표면힘장치 (SFA2000) +내진테이블	1,800	600	1,720	1	0.5	표면/계면 분자적 접착력 측정
책상	1,200	500	650	2	0.03	부가장치 거치용

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
의자	교내 실험실 의자	3

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (23°C, 20~30%) - 온도 편차 ± 0.2°C 유지 - 온도 조절 18°C ~ 30°C 가능 암실 흡음제 사용 - 비상시 항온·항습 유지용 보조 전원 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (8개 이상) N2, Vacuun 라인 필요 무진동

3-4) 특수 분석실 (3) SFApro

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
특수 분석실(3)	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
표면힘장치 (SFApro) +내진테이블	1,800	600	1,720	1	0.45	표면/계면 분자적 접착력 측정+형광 동시 측정
책상	1,200	500	650	2	0.03	부가장치 거치용

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
의자	교내 실험실 의자	3

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (23°C, 20~30%) - 온도 편차 ± 0.2°C 유지 - 온도 조절 18°C ~ 30°C 가능 암실 흡음제 사용 - 비상시 항온·항습 유지용 보조 전원 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (8개 이상) N2, Vacuun 라인 필요

3-5) 특수 분석실 (4) 원자현미경 (AFM)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
특수 분석실(4)	2명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
Bruker AFM	2,000	1,500	2,000	1	1.20	표면 토포그래피 및 힘 측정
책상	1,200	500	650	2	0.03	부가장치 거치용
laminar flow 후드	1,500	7,500	1,800	1	0.10

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	1
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (23°C, 20~30%) 암실 - 비상시 AFM 보조 전원 장비 설치 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (6개 이상) 실험대 220V 전원 공급 필요

3-6) 해수배터리 충·방전 테스트실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
충방전실	6명	20㎡	1	20㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
충·방전기	350	330	85	4	0.02	Wonatech 단일채널 (8채널)
Biologic Potentiostat	430	340	95	1	0.0075	VSP-300 Multi potentiostat, EIS 측정용 (5채널)
convection 오븐	680	640	980	1	0.06	고온 셀 테스트용
인큐베이터	665	810	1700	1	0.145	충방전 시 셀 온도 유지용
흄후드	2,400	800	2,200	1

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (22 ~ 25°C, 20~30%) 암실 - 온도, 습도 모니터링 시스템 필요 - 진공 오븐용 배기 라인 설치 필요 실험대마다 220V 전원 공급 필요 - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (5개 이상)

3-7) 습식 실험실(2) – SFA 실험 샘플 제작 및 연구

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
습식실험실	15명	150㎡	1	150㎡

- 수용인원 및 면적

- 기자재 크기 및 수량

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
흄후드	2,400	800	2,200	2
laminar flow 후드	2,400	750	1,800	2+6	0.10
오일 펌프	470	150	350	4	0.03
가스 캐비넷 (혼합가스, Ar, O2)	600	1200	1550	4	0.03	가스 고정용
위험물 보관함	600	350	450	2	0.1	시약 보관용
소니케이터	490	380	300	1	0.01	샘플 분산 및 소자 세척용
데시케이터	300	380	645	2	0.01	시약 보관용
convection 오븐	680	640	980	3	0.1	샘플 및 초자 건조용
진공 건조 오븐	385	320	620	3	0.03	샘플 보관 및 건조용
스핀 코터	370	280	320	1	0.01	샘플 스핀코팅용
냉장고	1,500	750	1,800	2	0.20	시약보관용
원심분리기				1		샘플 분리
O2 plasma	580	580	340	1		샘플 표면 처리
UV-ozone 처리기	1,500	1,000	1,000	1		샘플 표면 처리
접촉각 측정기	600	400	500	1	0.03	표면 접촉각 측정
Optical Profilometer	2,000	750	1,500	1	0.10	표면 토포그래피 측정
QCM-D	1,000	1,500	1,000	1	0.10	표면밀도 측정
Thermal evaporator	1,500	1,000	1,300	1		샘플 금속 코팅용
워크인 후드				1
암후드				2

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	24
의자	교내 실험실 의자			60
약품장	800	300	2,000	2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 싱크대 총 6대 설치 요망 - 흄후드 내부 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대당 유틸리티 라인 필요(Air, water, vacuum, N2) - 실험대당 220V 전원 라인 필요 - 항온(22~25°C, 20~30%) 시스템 필요

3-8) 교수연구실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
교수연구실	2명	24㎡	2	48㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
사무용 책상	교내 기준	1
사무용 의자	교내 기준	1
5단 책장	교내 기준	1
회의용 탁자	교내 기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공

3-9) 연구교수실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
연구교수실	2	24m2	1	24m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	2
사무용 의자	교내 기준			2
5단 책장	교내 기준			3
서랍장	교내 기준			2
회의용 테이블	교내 기준			1
회의용 의자	교내 기준			2

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공

3-10) 강의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
강의실	30	66m²	1	66m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
의자	교내기준	30
테 이 블	교내기준	15
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 탕비실 필요(싱크대 외)

3-11) 소회의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소회의실	8	26m²	2	52m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 테이블	교내기준	2
회의용 의자	교내기준	16
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공

3-12) 대학원생실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
대학원생실	20명	70㎡	2	140㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	20
사무용 의자	교내규격			20
5단 책장	교내규격			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공

3-13) 휴게실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
휴게실	10	45m²	1	45m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
테이블	교내기준
소파	교내기준

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 탕비실 필요(싱크대 외)

4. 해수자원화 전력시스템 연구센터(지상 4층)

4-1) 기기분석실 (1) 물질 결정성 분석실 (XRD)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
기기분석실	6명	80㎡	1	80㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
XRD	2,400	1,800	2,000	1	1.2	물질 결정성 분석용

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2	샘플 준비용 실험대
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (22 ~ 25°C, 20~30%) - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (2개 이상) 암실

4-2) 기기분석실 (2) 물질 모폴로지 분석실 (SEM)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
기기분석실	6명	80㎡	1	80㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
SEM	2,000	1,200	1,700	1	1.0	물질 표면 모폴로지 분석용

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	2	샘플 준비용 실험대
의자	교내 실험실 의자			4

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (22~25°C, 20~30%) - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (4개 이상) 암실

4-3) 공용실험실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
공용실험실	4명	80㎡	1	80㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
Thermal evaporator	1,400	800	1,000	1	0.2	금속 증착용
Raman spectroscopy	800	800	1,500	1	0.07	샘플 분자 진동구조 분석용
Water pressure	2,000	2,000	2,000	1	2.0	샘플 압착용 30A 이상 개별 차단기
흄후드				4
암후드				4

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	4	샘플 준비용 실험대
의자	교내 실험실 의자			16

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (22~25°C, 20~30%) - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (4개 이상) 테이블마다 220 V 전원 공급 필요 암실 테이블마다 암후드 설치 필요

4-4) 샘플 준비실 (무진동실)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
샘플준비실/무진동	6명	80㎡	1	80㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
Microbalance	700	550	250	1	0.02	샘플 정밀계량용
광학현미경	400	550	800	1	0.03	샘플 표면 형태 관찰용
Ultramicrotome	900	750	650	1	0.05	TEM 시편 제작용

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	4	샘플 준비용 실험대
의자	교내 실험실 의자			12

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (25°C, 20~30%) - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (6개 이상) 테이블마다 220 V 전원 공급 필요 무진동실 암실 미끄럼방지 바닥재

4-5) 고온 처리실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
고온 처리실	10명	80㎡	1	80㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고
Tube furnace	1,400	1,000	850	1	0.1	샘플 고온 열처리용
암후드				1

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
실험대	1,800	750	800	4	샘플 준비용 실험대
의자	교내 실험실 의자			12

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 항온·항습 시스템 (25°C, 20~30%) - 항온·항습실 내부 220V 전원 라인 필요 (2개 이상) 암실

4-6) 교수연구실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
교수연구실	2명	24㎡	2	48㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
사무용 책상	교내 기준	1
사무용 의자	교내 기준	1
5단 책장	교내 기준	1
회의용 탁자	교내 기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공 - 전동 스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치

4-7) 연구교수실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
연구교수실	2	24m2	1	24m2

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	4
사무용 의자	교내 기준			4
5단 책장	교내 기준			3
서랍장	교내 기준			4
회의용 테이블	교내 기준			1
회의용 의자	교내 기준			4

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공

4-8) 강의실(대)

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
회의실(대)	50	149m²	1	149m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 의자	교내기준	50
테 이 블	교내기준	25
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치 - 현수막 거치대 필요

4-9) 중회의실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
소회의실	15	26m²	1	26m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
회의용 테이블	교내기준	8
회의용 의자	교내기준	16
빔 프로젝터	교내기준	1
전동스크린	교내기준	1

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥재 카페트 시공 - 전동스크린, 천정형 빔프로젝터 거치대 설치

4-10) 대학원생실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
세미나실	20	100m²	1	100m²

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

- 가구 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)			수량	비고
사무용 책상	1,600	750	800	20
사무용 의자	교내규격			20
5단 책장	교내규격			4
회의용 탁자	교내 규격			3

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공

4-11) 휴게실

실명	수용인원	단위면적	실수	면적
대학원생실	10명	28㎡	1	28㎡

- 수용인원 및 면적

기자재 명칭	크기(WxDxH)			수량	하중 (Ton)	비고

- 기자재 크기 및 수량

가구 명칭	크기(WxDxH)	수량	비고
소파	교내기준	10
테이블	교내기준	3

- 가구 및 수량

- 건축 관련 사항

구 분	요청 내용
특 기 사 항	- 바닥면 카펫 시공

3. 기계 설비 관련 사항

총별	실 명	장 비 명	실수	공조시스템				흄 후드	필요 유틸리티
				EHP	항온 항습	환기	기타		CO2	질소	순수	압축 공기	가스	급수배수	기타
1층	해수탱크실		1		O	O
	수조실		1		O	O								1
	습식실험실		1		O	O		8		1	1	1		6
	드라이룸		1		O	O	제습
2층	실시간가스분석실	항온항습기	1		O	O	제습					1
	전극제조실	항온항습기	1		O	O	제습			1		1
	특수전기화학분석실	항온항습기	1		O	O	제습			1		1
	전해액제조실	항온항습기	1		O	O	제습			1		1
	충·방전실	충방전기	1		O	O	제습			1		1		1
	습식실험실(1)		1		O	O	제습	8		8		6		14	DI:3
	습식실험실(2)		1		O	O	제습	8		8		6		14	DI:3
3층	특수분석실(1)A	항온항습기	1		O	O	제습			1					무진동
	특수분석실(2)B	항온항습기	1		O	O	제습			1
															Vaccum,무진동
	특수분석실(3) SFAPro	항온항습기	1		O	O	제습			1
															무진동
	특수분석실(4) AFM	항온항습기	1		O	O	제습			1
															Vaccum
	소재 합성 및 분석실	습식 실험실	1		O	O	제습	10		10	1	1	1	1
															Vaccum
	SFA 실험 샘플 제작 및 연구	습식 실험실	1		O	O	제습	10		10	1	1	1	1
4층	기기분석실	XRD	1		O	O	제습			1		1	1
	기기분석실	SEM	1		O	O	제습			1		1	1
	공용실험실	Thermal evaporator	1		O	O	제습								냉각수
	무진동실	Microbalance	1		O	O	제습								무진동
		광학 현미경	1		O	O	제습
		Ultramicrotome	1		O	O	제습			1

* 개별냉난방기 , 항온 항습기 및 환기는 실별 반영 여부로 체크함. (추후에 용량 기준으로 개수 선정)

* 흄후드 관련 상세 정리

1. 흄후드 수량

층수	개수		상세내용
	설치	예비
1층	· 흄후드 대: 8개 · 암후드 : 4개		· 습식실험실 (흄후드 대 8개, 암후드 2개, 급/배기형) · 해수탱크실 (암후드 1개, 급/배기형) · 수조실 (암후드 1개, 급/배기형)
2층	· 흄후드 대: 12개 · 흄후드 소: 4개 · 워크인 후드 : 4개 · 암후드 : 15개		· 습식실험실 (실수:2) (흄후드 대 12개, 흄후드 소 4개, 워크인 -후드 4개, 암후드 12개, 급/배기형) · 실시간 가스 분석실 (암후드 1개, 급/배기형) · 전극 제조실 (암후드 1개, 급/배기형) · 충·방전실 (암후드 1개, 급/배기형)
3층	· 흄후드 대 11개 · 워크인 후드 3개 · 암후드 12개		· 습식실험실 (실수:2) (흄후드 대 10개, 워크인 -후드 3개, 암후드 12개, 급/배기형) · 충·방전실 (흄후드 대 1개) · 특수분석실 (4, AF) (Laminar flow 후드 1개)
4층	· 흄후드 4개 · 암후드 5개		· 공용실험실 (흄후드 대 4개, 암후드 4개) · 고온 처리실 (암후드 1개)
소계

4. 전기 용량 관련

단위(Kw)

총별	실 명	장비명	실수	일반전기		UPS전기		총용량
				용량	총용량	용량	총용량
1층	해수탱크실		1	22.0	22.0			22.0
	수조실		1	22.0	22.0			22.0
	습식실험실		1	308	308	52.8	52.8	360.8
	드라이룸		1	13.2	13.2	114.0	114.0	127.2
2층	습식실험실(1)	글러브박스	4	2.0	8.0	2.0	8.0	16.0
	충·방전실	Biologic potentiostat	1	20.0	20.0	20.0	20.0	40.0
	충·방전실	충·방전기	2	4.0	8.0	4.0	8.0	16.0
	습식실험실(2)	글러브박스	4	2.0	8.0	2.0	8.0	16.0
3층	습식실험실(1)	글러브박스	3	2.0	6.0	2.0	6.0	12.0
	충·방전실	Cell tester	1	4.0	4.0	4.0	4.0	8.0
	습식실험실(2) SFA실	Thermal evaporator	1	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0
	특수분석실(4) AFM	AFM	1	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0
4층	기기분석실(1)	XRD	1	18.0	18.0	18.0	18.0	36.0
	기기분석실(2)	SEM	1	4.0	4.0	11.0	11.0	15.0
합계			23	434.2	454.2	242.8	262.8	717

5. UPS 설비

총별	실 명	실수	설치장비	수량	전 압 (단상, 3상)	전기(개별) 용량(kW)	용량합계 (kW)
1층	습식실험실	1	충방전기	4	단상	4.4	17.6
2층	습식실험실(1)	1	글러브박스	5	단상	2.0	10.0
	충·방전실	1	충·방전기	5	단상	4.0	8.0
	습식실험실(2)	1	글러브박스	2	단상	2.0	8.0
합계		4		16		12.4	43.6

6. 통신 수량 및 위치

총별	실 명	프로젝트	TV	CCTV	WI- FI	출입 통제	팩스	전화	LAN	DID	기타
1층	대학원생실	1	교내 기준 적용	교내 기준 적용	교내 기준 적용			1	3	1
	행정실						1	5	5
	센터장실	1						1	2
	산학협력실							1	3
	습식실험실							1	3
2층	교수연구실	1						1	2	1
	연구교수실	1						2	2
	강의실	1							3
	소회의실	1							2
	대학원생실	1							3
3층	교수연구실	1						1	2	1
	연구교수실	1						2	2
	강의실	1							3
	소회의실	1							2
	대학원생실	1							3
4층	교수연구실	1						1	2	1
	연구교수실	1						2	2
	강의실	1							3
	중회의실	1							3
	대학원생실	1							3
	XRD실					1		1	2
	SEM실					1		1	2
합계		17				2	1	20	57	4

* 상기 표시된 실 외의 출입통제는 교내 기준에 따름.